HZ（培英）系 列 恒 温 振 荡 器

使

用

说

明

书

苏州培英实验设备有限公司

太 仓 市 实 验 设 备 厂

尊敬的老师和各位科研人员：

首先欢迎您使用本公司生产的HZ（培英）系列恒温摇床。公司服务于实验领域已有二十多年，有着丰富服务经验。公司在各中心城市均设有服务机构，能为您提供及时周到的服务。HZ（培英）系列恒温摇床采用微电脑程序控制，操作简便易懂，功能设计贴近用户使用习惯。为了能让我们的产品更好的服务于您，请您在使用本仪器之前仔细阅读说明书，如有疑问请及时拨打电话：0512-53811735、53814662，我们会及时给您满意的答复。最后再次衷心感谢您选择本公司产品，并祝愿您的实验成功！

目录

一.  仪器的性能与特点

二.  技术指标

三.  注意事项

四.  功能及操作介绍

五.  简单故障表

六.  维护和保养

七．接线示意图和接线颜色对照表

- 仪器的性能与特点：

- 仪器可以在实验台上营造一个独立的恒温空间，对微生物细胞与各类菌种作运动培养，也可作静培养。

- 驱动机构为三维一体的偏三轮，具有旋转平衡、坚固耐用，尤其是载重性能好，对摇台的重量分布无须平均。

- 电器控制部分为电脑芯片和触摸式的面板，智能化高，操作简便。

- 控温采用PID温度补偿功能的控制电路，减少了箱内温度的不必要波动。

- 驱动电机采用直流无刷电机，故障小，寿命长。

- 采用高亮度LCD显示，运行状态一目了然。

- 外观美观，大型可视视窗并装有照明灯。

二．技术指标

| 产品型号 技术参数 | ZP-200 | ZP-300 | ZP-400 | DZ-900 / DZ-900A | THZ-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡频率 | 20～300转/分 | 20～300转/分 | 20～300转/分 | 20～250转/分 | 20～350转/分 |
| 振幅（直径） | 26(mm) | 26(mm) | 26(mm) | 30（mm）或50（mm） | 26(mm) |
| 最大容量 | 500ml×8或 250ml×12 | 500ml×12或 250ml×20 | 500ml×20或 250ml×30 | 1000ml×24或500ml×48或250ml×60 | 250ml×12 |
| 托盘尺寸 | 410×340 | 470×370 | 550×450 | 940×640 | 350×400 |
| 定时范围 | 0-999分钟/小时 |  |  |  |  |
| 恒温范围 | 无 |  |  |  | 室温+5℃～60℃ |
| 恒温精度 |  |  |  |  | ±0.1 |
| 温度均匀率 |  |  |  |  | ±0.5 |
| 振荡方式 | 回旋 |  |  | 回旋 / 往复 |  |
| 输入功率 | 100W |  |  | 300W | 300W |
| 外形尺寸 | 410×340×240 | 470×410×240 | 550×490×240 | 1010×750×830 | 416×700×510 |
| 重量 | 15kg | 22kg | 30kg | 170kg | 40kg |
| 电源 | 50HZ～220V |  |  |  |  |

| 产品型号 技术参数 | THZ-C / THZ-D | THZ-C-1 |  |  | SHZ-88A |  | DSHZ-300A |  | LSHZ-300 |  | DDHZ-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡频率 | 20～350转/分 | 20～350 |  |  | 20～300 |  | 20～300 |  | 20～300 |  | 20～350 |
| 振幅（直径） | 26(mm) | 26(mm) |  |  | 26(mm) |  | 26(mm) |  | 26(mm) |  | 26(mm) |
| 最大容量 (单层) | 1000ml×6或 250ml×12 | 1000ml×6或 250ml×19 |  |  | 250ml×9 |  | 250ml×12 |  | 250ml×16 |  | 250ml×15 |
| 托盘尺寸 | 430×330 / 400×340 | 540×340 |  |  | 340×310 |  | 370×330 |  | 380×380 |  | 500×340 |
| 定时范围 | 0～999分钟/小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温范围 | 室温+5℃～60℃ | 5℃～60 (室温25℃时) |  |  | 水温～98℃ |  | 水温～98℃ |  | 水温～98℃ |  | 室温+5℃～60℃ |
| 恒温精度 | ±0.1 | ±0.1 |  |  | ±0.1 |  | ±0.1 |  | ±0.1 |  | ±0.1 |
| 温度均匀度 | ±0.5 | ±0.5 |  |  | ±0.2 |  | ±0.2 |  | ±0.2 |  | ±0.5 |
| 输入功率 | 350W | 600W |  |  | 1200W |  | 1200W |  | 1800W |  | 300W |
| 外形尺寸 | 600×490×480 650×500×480 | 790×565×490 |  |  | 680×420×410 |  | 690×470×530 |  | 830×550×680 |  | 710×500×520 |
| 重量 | 38kg / 45kg | 56kg |  |  | 30kg |  | 40kg |  | 65kg |  | 49kg |
| 电源 | 50HZ～220V | 50HZ～220V |  |  | 50HZ～220V |  | 50HZ～220V |  | 50HZ～220V |  | 50HZ～220V |
| 备注 | 以上的温度控制是采用智能型控温仪，用户可根据使用说明自行设置自己所需的方式，可改善南方与北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 技术参数 | DHZ-CA / DHZ-DA |  |  | DHZ-C / DHZ-D |  | HZQ-X100 / HZQ-F100 |  |  |  | HZC-250 |  |
| 振荡频率 | 20～300转/分 |  |  | 20～300转/分 |  | 20～300转/分 |  |  |  | 20～300转/分 |  |
| 振幅（直径） | 26(mm) |  |  | 26(mm) |  | 26(mm) |  |  |  | 26mm) |  |
| 最大容量 (单层) | 3000ml×8或 1000ml×24或250ml×60 |  |  | 250ml×54或 1000ml×19或5000ml×6 |  | 250ml×12或 500ml×8 |  |  |  | 500ml×12 或 250ml×20 |  |
| 托盘尺寸 | 880×540 |  |  | 820×530 |  | 420×300双层 |  |  |  | 510×410双层 （有一层搁板） |  |
| 定时范围 | 0～999分钟/小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温范围 | 5℃～60℃(室温25℃时) 室温+5℃～60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5℃～60℃ (室温25℃时) |  |
| 恒温精度 | ±0.1℃ |  | ±0.1℃ |  |  |  |  | ±0.1℃ |  | ±0.1℃ |  |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ |  | ±0.5℃ |  |  |  |  | ±0.5℃ |  | ±0.5℃ |  |
| 输入功率 | 750W / 500W |  | 500W / 300W |  |  |  |  | 400W / 700W |  | 700W |  |
| 外形尺寸 | 1200×700×780 1200×700×990 |  | 1300×650×700 1300×650×730 |  |  |  |  | 600×530×1020 600×580×1300 |  | 700×700×1500 |  |
| 重量 | 160kg / 180kg |  | 140kg / 155kg |  |  |  |  | 80kg / 90kg |  | 150kg |  |
| 电源 | 50HZ～220V |  | 50HZ～220V |  |  |  |  | 50HZ～220V |  | 50HZ～220V |  |
| 备注 | 以上的温度控制是采用智能型控温仪，用户可根据使用说明自行设置自己所需的方式，可改善南方与北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 产品型号 技术参数 | HYG-A | HYG-B | HYG-C | HZQ-X160 / HZQ-F160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡频率 | 20～300转/分 | 20～300转/分 | 20～300 | 20～300 |
| 振幅（直径） | 26(mm) | 26(mm) | 26(mm) | 26(mm) |
| 最大容量 （单层） | 250ml×35或 500ml×24 | 250ml×55或 500ml×26 | 1000ml×15或 500ml×28 | 250ml×20或500ml×12 |
| 托盘尺寸 | 710×450双层 | 1020×480双层 | 800×500三层 | 520×360双层 |
| 定时范围 | 0～999分钟/小时 |  |  |  |
| 恒温范围 | 5℃～60℃(室温25℃时) |  |  | 5℃～60℃(室温25℃时) 室温+5℃～60℃ |
| 恒温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 输入功率 | 1200W | 1200W | 4000W | 700W |
| 外形尺寸 | 900×750×1530 | 1200×750×1530 | 1350×750×1840 | 670×620×1320 |
| 重量 | 180kg | 200kg | 500kg | 100kg |
| 电源 | 50HZ～220V | 50HZ～220V | 50HZ～220V | 50HZ～220V |
| 备注 | 以上的温度控制是采用智能型控温仪，用户可根据使用说明自行设置自己所需的方式，可改善南方与北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |  |  |  |

| 型号 | 培英2-1 |  | 培英2-2 | 培英2-3 | 培英1号 |  | 培英3号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡频率 | 20-400转/分rpm |  | 20-400转/分rpm （4kg） | 20-500转/分rpm （5kg） | 20-300转/分rpm（50mm）或 20-350转/分rpm（30mm） |  |  |
| 振幅 | 27mm |  | 27mm | 27mm | 30mm或50mm可任选 |  |  |
| 最大容量 | 1000ml×8或250ml×21 |  | 250ml×36或 1000ml×10 | 250ml×44或 5000ml×5 | 5000ml×3或 250ml×240 | 5000ml×20 |  |
| 振荡板尺寸 | 290×680mm |  | 330×760mm | 400×1070mm | 上层1480×750mm 下层1480×640mm | 上层1300×680mm 下层1140×680mm |  |
| 出厂标准配置 | 井字型弹簧网架（万能夹） |  |  |  | 根据用户要求选配 |  |  |
| 控温范围 | 从室温+2℃-50℃ PID控制 |  | 5℃-50℃ （环境温度降低15℃） |  | 无 |  |  |
| 控温精度 | 0.1℃ |  |  |  | 无 |  |  |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ |  |  |  | 无 |  |  |
| 工作方式 | 回旋、三维一体机芯 |  |  |  | 往复交叉式运动 | 回旋交叉式运动 |  |
| 控制和显示 | 二合一芯片、超亮LED显示红绿组合 |  |  |  | 调频带软起动装置，超亮LED显示 |  |  |
| 主机动力 | 直流无刷电机 |  |  |  | 变频电机 | 直流无刷电机 |  |
| 强制空气对流方式 | 采用惯流风机 |  |  |  | 无 |  |  |
| 整机输入功率 | ~200-240V 50-60Hz 500W |  |  |  | ~200-240V 50-60Hz 600W |  |  |
| 整机尺寸 | 800*540*440 |  | 900*700*650 | 1200*760*870 | 1500*850*1200 | 1300*750*1200 |  |
| 保护功能 | 开盖停机、堵转停机、并报警 |  |  |  | 带记忆功能 | 堵转停机、带记忆功能 |  |
| 定时 | 0-999分钟、0-999小时、分2档（根据菜单操作） |  |  |  | 无 |  |  |
| 制冷主机 | 无 | 采用意大利进口冷气机组R134A环保制冷剂 |  |  | 无 |  |  |

三．注意事项

1．摇床应放置在平整的地面或坚固的台面，避免阳光直射，保持室内干燥。

2．电源插座应有良好的接地装置，在插电源插头前应把仪器开关拨至关处。

3．开机后如发现异常现象，请马上拨下电源插头找专业人员检查。

4．请注意不同机型的温度设定范围和环境温度，超范围设定可能导致仪器损坏甚至危险。

5．设定速度请注意实验瓶固定形式，过高转速可能使弹簧网束缚不住实验瓶而发生意外。

四、功能及操作介绍

一．通电操作

插上电源插头，打开仪器右侧边上的电源开关，这时面板上控温显示屏点亮，显示的是箱体里实际温度，但转速显示STOP关闭状态。

二．温度操作

1 .温度设定：

按温度键，进入温度设定（温度显示框闪烁）。按上升下降键设定完再按确定键确认并退出温度设定。确认后设备温度进入工作状态，可以通过 加热和制冷标志观察当前温度工作状态。

三．速度操作

1.速度设定：

按转速键，进入转速设定（转速显示框闪烁）。按上升下降键设定完再按确定键确认并退出转速设定。使用启停键启动或停止运转。处于转速工作时，屏幕上有烧瓶闪烁。停止工作时，显示STOP.

四．定时操作

1.定时设定：

按定时键，进入定时设定（定时显示框闪烁）。按上升下降键设定完再按确定键确认并退出定时设定。无设定时为不限时运转。处于定时工作时屏幕上有时钟标识，定时时间以倒计时显示。

五.功能菜单

1.功能菜单

按设置键可进入功能菜单

| 显示字符 | 数值含义 |  | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCK | =1时 为全部开发。=其余值锁定。 |  | 2 |
| AL1 | 制冷值。例如选值0.6，设定温度37度，箱内温度到达37.6度开启制冷。 |  | 0.6 |
| dAL | 制冷回差。指制冷时温度低于设定值多少才停止制冷。 例如选值0.2，设定温度37度，制冷开启后箱内温度降到37.2预先停止制冷。 |  | 0.4 |
| db | 加热回差。指加热时温度高于设定值多少才停止加热。例如选值0.2，设定温度37度，加热开启后箱内温度升到37.2停止加热。 |  | 0.2 |
| P | 比例带。 | PID 参数的预置是相辅相成的，运行现场应根据实际情况进行如下细调：箱内温度在设定温度附近振荡，首先加大积分时间 I ，如仍有振荡，可适当减小比例增益 P。箱内温度在发生变化后难以恢复，首先加大比例增益 P ，如果恢复仍较缓慢，可适当减小积分时间 I ，还可加大微分时间 D。 | 5.0 |
| I | 积分时间。 |  | 210 |
| D | 微分时间。 |  | 30 |
| SC | 传感器修正。例如：目前显示温度37度。选值0.3，则显示温度立刻变为37.3。如选值-0.3，则显示温度立刻变为36.7。 |  | 0 |
| AT | 自整定。温度控制学习功能，在最初的三个控制周期，系统学习当前温差工作模式，判断调整最佳工作的模式。OFF或ON |  | OFF |
| L10 | 功率限制，限制最大输出功率。 |  | 100 |
| n50 | 比例偏置，温度稳定后，系统寻找最佳控制值。 |  | 0 |
| dPU | 自整定提前控制量。 |  | 0 |
| rAT | 电机变速比例。一般选值6，表示减速6倍。 |  | 6 |
| PA | 电机级数。参照使用的电机设定。一般4和8的占多数。 |  | 4 |
| PI | 保护电流。设定越大保护越延后。一般设定在5左右。表示电机电流大于5A时，启动保护。 |  | 5 |
| ALN | 超温报警设定，控制系统出现超温无法控制时，系统报警。 |  | 10.0 |

五．简单故障表

| 无显示 | 检查电源和保险丝 |
| --- | --- |
| 设定低温达不到 | 是否具备制冷功能和制冷开关是否打开 |
| 设定高温达不到 | 设定是否超范围，制冷开关是否关闭 |
| 速度显示正常但振荡架不运转 | 皮带脱落或断裂 |
| 速度启动5秒就自行停机 | 堵转或速度信号线脱落 |
| ERR0 | 门未关闭 |
| ERR1 | 超温报警 |
| ERR2 | 传感器故障 |
| ERR3 | 电机超速报警 |
| ERR4 | 电机过电流报警 |
| ERR5 | 电机堵转报警 |
| ERR6 | 电机故障或未接 |

六、维护和保养

仪器的使用完毕后，必须拨下电源插头，安全第一，经常保持仪器的整洁，仪器的使用寿命和用户的保养有着相当的关系。请各位使用者爱护仪器，增加其使用寿命。在壹年内如有仪器本身的质量问题引起的损坏由厂方作免费修理。如是用户使用不当，未按使用说明要求操作所引起的仪器损坏，本厂可作收费修理！

谢谢老师的合作，祝您的实验成功！

太仓市实验设备厂

苏州培英实验设备有限公司

联系电话：0512-53811735

0512-53814662

全温型振荡器接线颜色对照表

| 颜色 | 规格 | 用途： |
| --- | --- | --- |
| 红 | 1.5 | 220V电源入保险丝，220V电源开关出 |
| 粉红 | 1.5 | 220V电源入保险丝，220V电源开关出 |
| 黄绿 | 1.5 | 接地 |
| 红 | 1.5 | 直流电源24V+ (12V+) |
| 黑 | 1.5 | 直流电源24V- (12V-) |
| 绿 | 1.5 | 压缩机 |
| 黄 | 1.5 | 加热管 |
| 白 | 1.0 | 照明 |
| 黑 | 1.0 | 制冷风机 |
| 紫 | 1.0 | 加热风机 |
| 黄 | 1.0 | 电机 |
| 绿 | 1.0 | 电机 |
| 蓝 | 1.0 | 电机 |
| 黑 | 0.5 | 电机霍尔电源- 电机霍尔电源+ 电机霍尔信号 电机霍尔信号 电机霍尔信号 |
| 红 |  |  |
| 黄 |  |  |
| 绿 |  |  |
| 蓝 |  |  |

注：由于我们的产品在不断改进中，因此产品结构、外观、参数及配置可能与样品有出入，敬请谅解。